Câmera 4K HDMI 48 MP New Value  
Manual de Instrução

# Avisos e Precauções

Precauções ao usar seu Software

Mantenha a câmera longe dos seguintes:

- Altas temperaturas e umidade excessiva

- Luz solar direta ou outras fontes de calor

- Poeira

- Vibração extrema

Se a lente do sensor de imagem ficar suja, asopre as partículas de poeira. Em seguida, use um pano sem fiapos ou um pano apropriado para limpar a lente com cuidado. Utilize apenas fluidos aprovados para limpeza de lentes. Nunca toque na lente com os dedos!

Não permita que a câmera entre em contato com água ou qualquer outro líquido. Caso aconteça, desligue a câmera imediatamente e não tente ligar até depois de um longo período de tempo para permitir a secagem. Isso não significa necessariamente que funcionará novamente!

Não abra a câmera ou tente seus próprios reparos. Componentes internos podem criar risco de choque elétrico ou incêndio. Não há componentes internos que possam ser reparados pelo usuário.

Limpe a parte externa da câmera limpando com um pano limpo e seco. Nunca use limpadores abrasivos ou solventes orgânicos na câmera ou em qualquer uma de suas partes. Se você notar fumaça ou um cheiro estranho vindo da câmera, imediatamente desconecte a câmera e consulte a Digilab Laboratório

# Requisitos de sistema

PC com Windows XP e Vista, 32 bits e 64 bits; Vista, 2008 e 7; Mac OS X e Linux 
O desempenho não é garantido se a seguinte especificação não puder ser alcançada:

- DirectX 9.0 ou posterior instalado

- Processador mínimo de 2,0 GHz (recomendamos dual core de 2,8 GHz ou mais)

- Porta USB 2.0

- unidade de CD-ROM

- 2 GB de RAM (recomendamos 2 GB ou mais)

- 200 MB de HDD livre

O desempenho depende da placa gráfica do PC.

USB 2.0 é suportado no Windows ® XP, 2003, Vista, 2008 e 7. também Mac OSX, Linux (Kernel 2.6 ou Acima).

O Windows XP Pro deve ter o Service Pack 2 (ou posterior) instalado para que a câmera funcione corretamente. Para verificar se você tem USB2.0 instalado no seu computador vai para:

Iniciar> Configurações> Painel de Controle> Sistema> ou "clique com o botão direito" em "Meu Computador" e selecione “propriedades” no menu de contexto...

Clique na aba “Hardware” e depois no botão “Gerenciador de Dispositivos”;

Dentro dos controladores USB (Controladores USB), você verá uma lista de dispositivos instalados em sua máquina. Neste exemplo, a seta vermelha indica o Dispositivo USB2.0. Os controladores USB2.0 podem ser rotulados como controladores USB2.0, no entanto eles também podem ser rotulados como controladores “Enhanced” ou “Standard Enhanced”. o

os chamados controladores “Standard” ou “Standard Universal” são para

Sistema USB1.x.

# Conteúdo do pacote

Se você encontrar algum conteúdo faltando ou danificado, entre em contato com o local de compra.

- Câmera
- Fonte de Energia

- Cabo USB

- Cabo HDMI

- Controle

- Cartão SD

O Software é um software básico gratuito, suportando o DirectShow e a interface Twain, o que pode facilitar a preservação da visualização de vídeo, gravação de vídeo e operação de gerenciamento de imagem.

O Image View utilizado hoje, pode ter alteração de nomes sem aviso prévio, por se tratar de FREEWARE. 
Temos vídeos prontos de como calibrar para efetuar medidas, solicite no Whatsapp (19)3421-5805 ou (19) 3421-2340

# Instalação do driver e software

- Baixe o software em: https://downloads.digilablaboratorio.com.br

- Escolha a opção Programas, após, clique em Imageview2021.rar

- Extraia o arquivo .rar com um descompactador WinRAR ou WinZIP para uma pasta do seu computador

- Clique em autorun.exe

2. Selecione “Install Application”.

3 – Selecione  “Próximo”.

6. Selecione o caminho da instalação. Se o caminho de instalação for padrão, basta clicar no botão “Instalar”.

Aguarde o progresso da instalação...

7. Clique em “Concluir”, final da instalação. Deixe marcado a opção de EXECUTAR o ImageView, assim ele abrirá automaticamente.

# Conecte a câmera a um microscópio

Retire a tampa proteção contra poeira girando no sentido horário. Mantenha a interface verticalmente para baixo no processo. Conecte a câmera com o adaptador do tubo do microscópio ou da ocular,

nota: tente manter a câmera e o adaptador em uma posição durante a instalação, para evitar o atrito e poeira na superfície do sensor da câmera e no centro óptico da lente da interface interna.

# Para conectar a câmera

Conecte o cabo USB em um slot USB livre no computador (requer interface USB 2.0). “Novo hardware encontrado” ou “Instalando o software do driver de dispositivo” será exibido na parte inferior direita do seu PC. A câmera é reconhecida.

-> O assistente de novo hardware encontrado será iniciado, selecione “Instalar o software automaticamente”

-> Concluir (se o editor não for identificado / Windows Logo Testing aparecer, selecione continue mesmo assim)

NOTA:

1. Ligue o conector USB diretamente na porta USB2.0, é recomendado na parte de trás do PC,

2. NÃO use nada para estender o cabo USB.

# Usando a câmera

1. Clique duas vezes no ícone da área de trabalho e inicie o Software. (Caso não tenha executado ele automaticamente na finalização (passo7).

2. Se a câmera estiver conectada corretamente ao computador, clique no dispositivo na lista de câmeras à barra lateral esquerda e, em seguida, a janela de pré-visualização será aberta.

# Configurações de inicialização da câmera

No primeiro uso da câmera para visualização de vídeo, as configurações a seguir estão disponíveis para ajuste para que a câmera funcione nas condição predefinida.

1. Botões e ícones

1: Abrir (Ctrl + O)

2: Salvar (Ctrl + S)

3: Navegar (Ctrl + B)

4: Lista de câmeras

5: Unidade

6: Ampliação

7: Zoom

8: Propriedades da Fonte do Vídeo

9: Formato do Fluxo de Vídeo

10: Captura Imagem

11: Calibrar

12: Selecionar imagem

13: Faixa

14: Seleção de Objeto

15: Ângulo

16: Ponto

17: Linha

18: Paralelo

19: Dois Paralelos

20: Vertical

21: Retângulo

22: ****************

23: Elipse

24: Círculo

25: Anel

26: Dois Círculos

27: Arco

28: Texto

29: Polígono

30: Fusão Manual

31: Calibração de cinza

Snap: captura de imagem Record: captura de vídeo Configurações de resolução: escolha a resolução adequada para a captura de vídeo eresolução de imagens estáticas.

1, Desmarque o “Auto Exposure” para entrar no modo de exposição manual. 2, Ajuste a intensidade de luz do microscópio a seu critério, e regule o tempo de exposição (“Exposure Time”) até obter o melhor efeito visual da imagem. 3, Você pode inserir manualmente o tempo de exposição na caixa de diálogo pop-up.

Exposição e Ganho: 1, clique em “White Balance” para abrir a janela de propriedades, e o visualizador aparecerá em pré-visualização （marcado com “White Balance”）. Você pode alterar a seu critério. Se o visor estiver posicionado em fundo branco, clique no botão “White Balance”, a área de fundo do software referente irá efetuar acalibração dos parâmetros de cores da imagem. Caso não queira fazer automaticamente, poderá usar o ajuste manual. 2, o visor deve ser colocado em segundo plano em branco na regulagem do balanço de brancos. 3, No modo de exposição automática, quando a aba de propriedades Exposição e Ganho estiver aberta. o visor marcado com “Exposure“ aparece. A área do visor será considerada como a região de referência do julgamento dos valores alvo de brilho da imagem. Mova-o para o escuro posição, a imagem será a luz geral. Por outro lado, mova-o para uma área mais clara, a imagem será o escuro global.

1, definir matiz, saturação, parâmetros de brilho de acordo com a exigência. 2, ajustar os valores de contraste e gama de acordo com a preferência do usuário.

Diferentes taxas de quadros estão disponíveis. Você pode selecionar a taxa de quadros adequada de acordo com o seu desempenho do computador. Selecione a taxa de quadros mais rápida se o seu computador for bom o suficiente.

Se você precisar observar a imagem colorida, selecione "Cor" Se você precisar observar a imagem em preto e branco, selecione "Cinza"

Se a imagem na tela aparecer em uma direção diferente daquela vista sob o microscópio, marque a opção “level” e “vertical” para corrigir o quadrado da tela.

Escolha a frequência de energia correta da fonte de luz.

Modo de amostragem opcional em baixa resolução: Bin ou Skip “Bin” permitirá mais sensibilidade do sensor e “Skip” dará uma taxa de quadros de vídeo mais rápida

Propriedade do histograma: 1, arrastando a linha rosa em ambos os lados do histograma para a posição adequada, o a distribuição do histograma da imagem é alterada, faça a curva de contraste e brilho imagem melhorada. 2, você também pode inserir diretamente o valor exato na caixa de número do gráfico, e fazer extensão do histograma. 3, clique no botão "Atualizar" para atualizar as informações do histograma, se a visão for movida ou a cena é alterada.

2. Calibre a ampliação

Coloque a lâmina micrométrica Digilab (vendida separadamente) no campo de visão e encontre a escala, defina a resolução ao vivo Max. e zoom para Exibição de 100%. Clique no botão Calibrate “   ” e uma ferramenta de calibração de linha vermelha aparecerá. Coloque as duas extremidades do linha vermelha na escala, medindo a escala correspondente ao valor do pixel. Selecione ou insira a ampliação de objetiva do microscópio atual e insira o comprimento real da escala selecionada na caixa de diálogo pop-up. Clique no botão "OK" botão para terminar a calibração de ampliação.

Antes de definição:

Após a definição:

3. Calibre os valores cinzas da imagem

Esta função pode tornar o brilho da imagem estável e uniforme.
Método de uso: use a ferramenta “Image Select” para selecionar uma região de referência como a configuração de brilho no fundo da janela de vídeo, clique no menu "INPUT" da barra de menu "Gray Scale", em seguida abrirá a caixa de diálogo pop-up, percorra e exiba o valor médio atual de brilho e cinza, depois ajuste o brilho da luz do microscópio, até perto do valor predefinido, clique em “OK” e termine. O valor recomendado é 200.

# Função especial e ferramentas do Image View

1. Sobreposição de Vídeo (Setup -> Vídeo Overlay -> Overlay)

2. Marcador de Vídeo(Setup --> Video Overlay --> Marker)

3. Medida de Imagens e Vídeo

Capture e salve

O Software oferece uma variedade de modos de gravação de imagem ou vídeo e pode facilmente obter uma única imagem, imagens sequenciais, captura etc.

1 - Captura de uma única foto e vídeo Durante a exibição do vídeo, você sempre pode usar o botão “Snap” ou usar a tecla de atalho

"F8" para congelar uma imagem, também pode usar o botão "Gravar" ou usar a tecla de atalho "F9" para gravar filmes. As imagens podem ser salvas no diretório especificado pela barra de menu “File” menu “Salvar como”, e também pode ser salvo uma vez através do “Batch Save”.

Nota: durante o vídeo, pode perder frames gravemente definindo a resolução, dependendo do desempenho de transmissão e gravação do computador.

2- Capture uma sequência de imagens (Time-Lapse)

Esta função pode capturar uma seqüência de imagens com o mesmo intervalo de tempo após o ajuste do tempo

intervalo; você pode definir com precisão o intervalo de tempo (2 a 3600 segundos) e o número total de fotos.

Caminho aberto: a barra de menu “Capturar” menu “Time-lapse”

O nome do arquivo salvo automaticamente pode ser um número de série ou a data e hora. Há uma variedade de formatos de armazenamento de arquivos disponíveis. Por exemplo, ao escolher o formato JPG, você pode definir os parâmetros de "Opções" e ajustar a qualidade de compactação das imagens salvas.

# Solução de problemas

ATENÇÃO:

Por favor, não tente abrir a câmera. Não existem reparos de peças no interior. Sempre contate a Digilab Laboratório no telefone 19-34215805

Conflitos com dispositivos USB : Quando há vários dispositivos USB instalados ao mesmo tempo, podem ocorrer erros inesperados. A causa pode ser a largura de banda USB disponível insuficiente ou, possivelmente, muita corrente combinada sendo extraída por dispositivos USB. Para testar essas condições, você deve desinstalar e desconectar o máximo possível de outros dispositivos USB. Isso deve ajudar a eliminar o problema acima e eliminar possíveis conflitos com outras câmeras.

Se você estiver usando um cabo USB estendido, verifique se a largura de banda do cabo é boa o suficiente para suportar o padrão USB 2.0 de alta velocidade. 
Quando a câmera não estiver funcionando bem, remova-a.

A visualização da imagem é de tela preta / problemas de captura Se ocorrer uma falha de comunicação entre a câmera e o computador, a mensagem de erro aparecerá.

Razão de falha:

Solução:

- A fonte de luz do microscópio está fechada

- A posição da alavanca de divisão do microscópio está na posição errada para fechar o canal de fotografia

- O tempo de exposição predefinido é muito curto

- O cabo USB desconectou acidentalmente

- conexão do cabo USB é ruim ou falta de fonte de alimentação

- O driver não está instalado corretamente

Abra a fonte de luz e ajuste o brilho

Mude a alavanca de divisão para abrir o canal de fotografia

Reset o tempo de exposição

Reconecte e abra o vídeo

Mude para outra interface USB ou cabo USB

Reinstale o driver

Atraso de movimento da imagem, lento

Razão de falha:

Solução:

- A resolução da pré-visualização está muito alta

- A fonte de luz está fechada ou o nível de iluminação é inadequado (modo de exposição automático)

- O tempo de exposição predefinido é muito longo (exposição manual)

- A taxa de quadros predefinida é "baixa"

- O desempenho do computador não atende aos requisitos

Definir o tamanho menor para a resolução de visualização de vídeo

Cancele a exposição automática, abra ou aumente o brilho da luz e encurte o tempo de exposição

Encurtar a exposição e aumentar o brilho da luz

Ajustar a taxa de quadros na propriedade "Taxa de quadros"

Use o computador com alto desempenho

Ruído de cor na tela

Razão de falha:

Solução:

- O valor de ganho analógico é muito grande e a iluminação é fraca

- A configuração do tempo de exposição é muito longa, use continuamente exposição por um longo tempo

- O brilho da luz é muito baixo, além da capacidade da câmera

Reduza o ganho e aumente o brilho da luz fonte (ajuste o ganho ao mínimo, se o brilho for suficiente)

Função de longa exposição levará ao ruído térmico do chip fotossensível, se a câmera sem dispositivo de refrigeração,

Recomenda-se reduzir o tempo de trabalho

Mude para uma câmera mais sensível, como o EXCCD Series.

Caso tenha alguma dúvida, chame a gente no Whatsapp (19) 3421-5805 ou (19) 3421-2340
Digilab Laboratorio, desde 2005.
www.DigilabLaboratorio.com.br

Instagram: @digilablaboratorio